JJG（闽） ××××-2010

[image: image73.png]


                    
福 建 省 地 方 计 量 检 定 规 程
                      JJG（闽）1038－2011
     [image: image74.png][

—
0100 n




多参数监护仪
Multi-Parameter Monitor
（报批稿）
2011-03-01发布                       2011-03-01实施
[image: image75.png]0100 ns
—

[



福建省质量技术监督局 发 布

[image: image76.png]R

MEEEHE

T

2 BFRGRAE




  
多参数监护仪检定规程
Verification  Regulation  of
Multi-Parameter Monitor

         本规程经福建省质量技术监督局于2011年03月01日批准，并自2011年03月01日起施行。
归口单位：福建省质量技术监督局
主要起草单位：福建省计量科学研究院
本规程委托福建省计量科学研究院负责解释

本规程主要起草人： 陈维煌（福建省计量科学研究院）
                         林  芳（福建省计量科学研究院）

郑小清（福建省计量科学研究院）
目     录
1 范围 …………………………………………………………………………  (1)

2 引用文献……………………………………………………………………… (1)
3 概述…………………………………………………………………………   (1)
4 计量性能要求 ………………………………………………………………  (1)
4.1心电监护部分………………………………………………………………  (1)

4.2无创血压监护部分…………………………………………………………  (2)

4.3血氧监护部分………………………………………………………………  (2)

4.4呼吸监护部分………………………………………………………………  (2)
5 通用技术要求………………………………………………………………… (2)
5.1 外观………………………………………………………………………… (2)

5.2功能正常性检查……………………………………………………………  (3)

6 计量器具的控制……………………………………………………………… (3)

6.1 检定条件…………………………………………………………………… (3)

6.2 检定项目…………………………………………………………………… (5)

6.3检定方法………………………………………………………………………(5)

6.4检定结果的处理…………………………………………………………… (12)
6.5检定周期…………………………………………………………………… (12)
附录………………………………………………………………………… … (13)
多参数监护仪检定规程

1 范围

本规程适用于多参数监护仪（可包含心电、无创血压、血氧、呼吸监护等部分，无创血压监护仪以及血氧监护仪，以下简称监护仪）的首次检定、后续检定和使用中检验。
2   引用文献

JJG 692-2010 《无创自动测量血压计检定规程》

JJG 760－2003《心电监护仪检定规程》

JJF 1001-1998 《通用计量术语及定义》

JJF 1002-1998 《国家计量检定规程编写规则》

JJF (闽) 1022-2008 《脉搏血氧计校准规范》

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3   概述

多参数监护仪主要用于医疗单位长期、连续地对病人的心电、呼吸、血压、血氧、脉搏等生命参数，进行一种或多种生命参数的动态测量和监护。

4   计量性能要求

4.1 心电监护

4.1.1 心电图显示部分
4.1.1.1 电压测量误差

最大允许误差±10%。

4.1.1.2极化电压引起的电压测量偏差

施加±300mV直流电压后引起的显示信号幅度相对变化不超过±5%。

4.1.1.3噪声电平

折合到输入端的噪声电平应不大于30µV（峰峰值）。

4.1.1.4 扫描速度误差

最大允许误差±10%。

4.1.1.5 输入回路电流

各输入回路电流应不大于0.1µA。

4.1.1.6 幅频特性

4.1.1.6.1 监护导联：以10Hz正弦波为参考值，在(1～25)Hz内随频率变化，幅度的允许偏差＋5%～-30%。

4.1.1.6.2 标准心电导联：以10Hz正弦波为参考值，在(1～60)Hz内随频率变化，幅度的允许偏差＋5%～-10%。

    注：标准心电导联适用于诊断，有些监护仪具备此模式。具有此模式的监护仪开机后一般处“监护模式”，可通过监护仪设置选择菜单将监护仪设置在“诊断模式”。

4.1.1.7 共模抑制比

共模抑制比应不小于89dB。

4.1.2 心率显示部分

4.1.2.1 心率显示值误差

在(30～200)次/分范围内，最大允许误差为±（显示值的5%+1个字）。

4.1.2.2 心率报警发生时间

自心率越限发生至报警发生的时间应不大于12s。

4.1.2.3 心率报警预置值

预置范围下限为30次/分，上限为180次/分，最大允许误差为±（预置值的10%+1个字）。

4.2  无创血压监护
4.2.1静态压力测量范围

至少应满足（0.0～34.7）kPa[（0～260）mmHg]。

4.2.2静态压力示值最大允许误差

4.2.2.1首次检定：±0.4 kPa（±3mmHg）。

4.2.2.2后续检定和使用中检验：±0.5 kPa（±4mmHg）。

4.2.3血压示值重复性

不大于0.7 kPa（5mmHg）。
4.3  血氧监护

4.3.1  血氧饱和度(SpO2) 

4.3.1.1 最大允许误差：

血氧饱和度在（70～100）％范围内，最大允许误差为±3％

4.3.1.2血氧饱和度测量重复性:  2％

4.3.2  脉搏

脉搏在（30～300）次/分范围内，最大允许误差为±3次/分。
4.4  呼吸监护
呼吸频率在（0～80）次/分范围内，最大允许误差为±2次/分。

5  通用技术要求
5.1  外观

5.1.1监护仪应有铭牌,标明产品名称、规格型号及编号、制造厂家、国产监护仪应标有计量器具制造许可证标志及其编号。

5.1.2监护仪不应有影响工作性能的机械损伤，所有旋钮开关应牢固可靠，定位正确。附件应齐全，管道及连接部件应无破损。
5.1.3  有记忆示波功能的监护仪，应具有冻结和解冻功能；
5.2 功能检查

5.2.1监护仪应具有报警功能和消除报警功能。

5.2.1.1压力报警功能

标准装置压力输入超过监护仪压力报警预置值时，监护仪应报警。

5.2.1.2血氧饱和度报警功能

血氧饱和度显示值超出监护仪血氧饱和度报警预置值时，监护仪应报警。

5.2.1.3呼吸监护报警功能

呼吸频率为0，监护仪应报警。

5.2.2  过压保护功能

监护仪在加压测量过程中，如遇突然断电或加压过高等情况时，用于成人的袖带压应在30s内降低至2kPa（15 mmHg）以下，用于新生儿的应能自动快速放气卸压袖带压应在30s内降低至0.67kPa（5 mmHg）以下。
5.2.3  气压系统气密性

空气泄漏导致的气压系统压力变化应不超过0.8 kPa/min（6 mmHg/min）

6  计量器具的控制

6.1  检定条件

6.1.1  检定用的设备见表1

6.1.2  环境条件

环境温度：（20±10）℃；

相对湿度：不大于80％；

供电电源：220V±22V；50Hz±1Hz；

周围环境无影响监护仪正常工作的强磁场干扰及震动，监护仪本身具备良好的接地装置。
表1 检定设备一览表

	检定对象
	设备名称
	主要技术性能

	心电监护
	检

定

仪
	1．方波型号发生器
	周期：0.5s～10s，最大允许误差±1%

电压（峰峰值）：0.5mV～2mV，最大允许误差±1%

输出阻抗：小于600Ω

	
	
	2．正旋波信号发生器
	频率：0.1Hz～100Hz，最大允许误差±1%

电压（峰峰值）：0.5mV～2mV，最大允许误差±1%

输出阻抗：小于600Ω

	
	
	3．微分信号
	微分时间常数：50ms，周期1s

	
	
	4．标准心率信号发生器
	心率范围：
 27次/分～300次/分，最大允许误差±1%

输出电压（峰峰值）：

+0.5mV～+3mV，最大允许误差±3%

-0.5mV～-3mV，最大允许误差±3%

	
	
	5．极化电压
	输出波形：见图1

+300mV，最大允许误差±5%

-300mV，最大允许误差±5%

	
	
	6．模拟皮肤-电极阻抗
	51 kΩ电阻与47nF电容并联，电阻最大允许误差为±5%，电容最大允许误差为±10%

	
	
	7．输入回路电流取样电阻
	10kΩ，最大允许误差为±5%

	
	共模抑制比检定装置交流监测电压表
	量程：0V～20V（有效值），最大允许误差为±10%

输入阻抗：大于300MΩ

频率范围：10Hz～100 Hz

	
	钢直尺
	量程：150mm；分度值：0.5mm；最大允许误差：±0.10mm

	
	分规
	

	
	放大镜
	放大倍数：×5

	
	秒表
	分辨力：0.01s

	无创血压
	标准压力计（有加压功能）
	压力范围至少应满足：（0～40）kPa[(0～300)mmHg]

压力示值最大允许误差：±0.1kPa（±0.75mmHg）

	
	血压模拟器
	         测量模式

血压范围
	成人

/kPa（mmHg）
	新生儿

/kPa（mmHg）

	
	
	收缩压
	6.7～34.0

（50～255）
	4.0～16.0

(30～120)

	
	
	舒张压
	4.0～26.0

(30～195)
	1.3～13.3

(10～100)

	
	
	1.血压模拟器与血压参考标准（听诊法+人群血压源）要一致

2.血压示值重复性：0.3kPa（2mmHg）

	
	硬质金属容器
	容积：500mL，100mL。

最大允许误差：±5%

	血氧饱和度
	血氧饱和度模拟装置
	血氧饱和度最大允许误差：

（70～100）％范围内：±0.5％；（40～70）％范围内：±1.0％
模拟脉搏最大允许误差：（30～300）次/分范围内：±0.2％

	呼吸监护


	呼吸监护模拟装置
	呼吸频率范围：(0～120)次/分

呼吸阻抗变化：(0.2～3)Ω

基线阻抗500﹑1000﹑1500和2000Ω，对于导联Ⅰ﹑Ⅱ﹑Ⅲ

准确度±2％



图1
6.2  检定项目

   检定项目见表2

表2  检定项目

	检定项目
	首次检定
	后续检定
	使用中检验

	外观及功能检查
	+
	+
	+

	心电监护
	电压测量误差
	+
	+
	+

	
	极化电压引起的电压测量偏差
	+
	－
	－

	
	噪声电平
	+
	+
	－

	
	扫描速度误差
	+
	+
	+

	
	输入回路电流
	+
	－
	－

	
	幅频特性
	+
	+
	－

	
	共模抑制比
	监护导联
	+
	－
	－

	
	
	标准心电导联
	+
	+
	－

	
	心率显示值误差
	+
	+
	+

	
	心率报警发生时间
	+
	+
	+

	
	心率报警预设值
	+
	+
	+

	无创血压监护
	静态压力测量范围
	+
	－
	－

	
	静态压力示值误差
	+
	+
	+

	
	血压示值重复性
	+
	+
	+

	血氧监护
	血氧饱和度示值误差
	+
	+
	+

	
	血氧饱和度示值重复性
	+
	+
	+

	
	脉搏示值误差
	+
	+
	+

	呼吸监护
	呼吸频率示值误差
	+
	+
	+

	注：1.“+”表示应检项目；“-”表示可不检项目；

2. 根据监护仪的类型检定相应的项目。


6.3  检定方法

6.3.1 外观检查及功能检查

6.3.1.1 监护仪的外观检查应符合5.1要求

6.3.1.2将监护仪的无创血压压力报警上限预制值定为16kPa （120mmHg），下限定为8kPa （60mmHg）。使检定仪输出的模拟血压从26.6kPa（200mmHg）/18.7 kPa (140 mmHg)分别转换为8kPa （60mmHg）/4kPa（30mmHg），若两者均发生报警，则符合5.2.1.1的要求。若无发生报警，则为不符合要求。

6.3.1.3监护仪的血氧饱和度显示值超出其血氧饱和度报警预置值时，监护仪应能报警。
6.3.1.4 标准装置输出连续的呼吸暂停信号，监护仪应能报警。
6.3.1.5监护仪在加压测量过程中，突然断电或加压过高等情况时，应符合5.2.2要求。
6.3.1.6监护仪置静态压力测试模式，用胶管和三通管把监护仪与袖带﹑标准压力计连接起来组成检测系统（如图2），在静态压力测量范围内至少设定2个压力点[如6.7kPa（50mmHg）﹑33.3 kPa（250mmHg）]，当压力变化到下一个压力点时稳压1min后记录示值，过5min后再记录示值，以前后的两个压力示值之差除以5min得到气密性值，应符合5.2.3的要求。

6.3.2 检定前的准备工作

6.3.2.1 按被检监护仪说明书要求进行预热。

6.3.2.2 按被检监护仪的说明书对被检监护仪进行正常使用所必要的准确度校准（如：用监护仪内部定标电压校准电压测量增益），检定中不得再进行影响准确度的校准。

6.3.3心电监护
6.3.3.1心电图显示部分的检定

6.3.3.1.1 电压测量误差的检定
a) 步进增益转换式

检定仪置电压测量误差检定状态，将监护仪增益转换置10mm/mV，检定仪输出电压
[image: image1.wmf]i

u

为1mV、周期为0.4s的标准方波信号到监护仪，测量显示屏幕上的信号电压作为
[image: image2.wmf]u

，其相对误差按公式(1)计算，
[image: image3.wmf]u

d

应符合4.1.1.1要求。

[image: image4.wmf]u

d

=
[image: image5.wmf]i

i

u

u

u

-

×100%                              (1)

按上述方法分别检定监护仪的5mm/mV及20mm/mV增益档（检定仪对应输出电压
[image: image6.wmf]i

u

在5mm/mV档时为2mV、在20mm/mV档为0.5mV）。按式(1)计算各档相对误差δu均应符合4.1.1.1要求。

b) 连续可调增益转换式

用监护仪内部电压校准源（如定标电压和标尺）将增益校准在20mm/mV。检定仪分别输出电压
[image: image7.wmf]i

u

为1mV、0.5mV的标准方波信号到监护仪，测量显示屏幕上对应的信号电压作为
[image: image8.wmf]u

，其相对误差按式(1)计算，
[image: image9.wmf]u

d

应符合4.1.1.1要求。
6.3.3.1.2 极化电压引起的电压测量偏差的检定
检定仪置极化电压检定状态，在不加入极化电压时测得方波幅度为
[image: image10.wmf]0

H

（为便于测量，可调整检定仪输出信号幅度使
[image: image11.wmf]0

H

=10mm）。

检定仪依次对监护仪加入±300mV直流极化电压，分别测量监护仪上显示的信号波形幅度，取偏离
[image: image12.wmf]0

H

较大者为
[image: image13.wmf]d

H

。按公式（2）计算其相对偏差
[image: image14.wmf]d

d

，应符合4.1.1.2条要求。


[image: image15.wmf]%

100

0

0

´

-

=

H

H

H

d

d

d

                      （2）

6.3.3.1.3噪声电平的检定

检定仪置噪声电平检定状态，此时监护仪的各输入端分别对N端接入模拟皮肤-电极阻抗。在监护仪增益置20mm/mV时测量示波屏幕显示的噪声电平幅度，应符合4.1.1.3要求。
6.3.3.1.4 扫描速度误差的检定

检定仪置扫描速度误差检定状态，检定仪输出幅度为1mV、周期
[image: image16.wmf]i

t

为1s方波信号，加至监护仪输入端，监护仪扫描速度置25mm/s。在示波屏幕显示的波形中，测量最左、最右及中间三个完整信号周期，找出其中偏离1s最大者，测出该周期为
[image: image17.wmf]t

，按式(3)计算扫描速度相对误差
[image: image18.wmf]t

d

，应符合4.1.1.4要求。


[image: image19.wmf]t

d

＝
[image: image20.wmf]%

100

´

-

i

i

t

t

t

                             (3)

具有50mm/s扫描速度得监护仪，应按上述方法检定该扫描速度，应符合4.1.1.4要求。

6.3.3.1.5 输入回路电流的检定

检定仪置输入回路电流状态，监护仪增益置于10mm/mV(为得到较高的测量分辨力，也可将增益置更高档)。分别在示波屏幕上测量各导联输入回路电流在检定仪内取样电阻
[image: image21.wmf]R

上产生电势，取其中较大者为
[image: image22.wmf]I

U

，输入回路电流
[image: image23.wmf]in

I

n按公式(4)计算，应符合4.1.1.5要求。

[image: image24.wmf]in

I

=
[image: image25.wmf]R

U

I

   其中：
[image: image26.wmf]R

=10kΩ                      (4)

6.3.3.1.6 幅频特性的检定

检定仪置幅频特性检定状态，检定仪输出频率为10Hz、输出电压为1mV的正弦波的信号。调节检定仪输出正弦波信号幅度，使监护仪显示的波形幅度
[image: image27.wmf]10

H

为10mm。
a) 监护导联幅频特性的检定

保持检定仪输出的正弦波信号幅度
[image: image28.wmf]10

H

不变，仅改变频率，在（1～25）Hz频率范围内，观测监护仪显示的波形幅度，其变化应符合4.1.1.6.1的要求，即不应超出（7.0～10.5）mm。在首次检定中，观测点的频率间隔不应大于2Hz（如：…6 Hz、8 Hz、12 Hz、14 Hz…）；随后检定中，观测点的频率间隔不应大于5Hz（…1 Hz、5 Hz、15 Hz、20 Hz…）。

对于以上观测合格的监护仪，应测量出幅频特性的频率下限（1 Hz）和上限（25 Hz）所对应的信号幅值，分别作为
[image: image29.wmf]x

H

，按式(5)计算出相对
[image: image30.wmf]10

H

的偏差作为该项检定结果；对于以上观测不合格的监护仪，应测量偏离规定范围（7.0～10.5）mm最远的频率点的幅值作为
[image: image31.wmf]x

H

按式（5）计算出相对
[image: image32.wmf]10

H

的偏差作为该项检定结果。
b) 标准心电导联幅频特性的检定

将被检监护仪设置在诊断模式，并在该模式下选择最宽的频响范围（如某监护仪在诊断模式下具有0.05Hz～40Hz及0.05 Hz～150Hz两种频响范围，则应选0.05Hz～150Hz）。

保持检定仪输出的正弦波信号幅度
[image: image33.wmf]10

H

不变，仅改变频率，在（1～60）Hz频率范围内，观测监护仪显示的波形幅度，其变化应符合4.1.1.6.2的要求，即不应超出（9.0～10.5）mm。在首次检定中，观测点的频率间隔不应大于5Hz（如：…5 Hz、15 Hz、20 Hz、25 Hz…）；随后检定中，观测点的频率间隔不应大于10 Hz（如：1 Hz、20 Hz、30 Hz、40 Hz…）。
对于以上观测合格的监护仪，应测量出幅频特性的频率下限（1 Hz）和上限（60 Hz）所对应的信号幅值，分别作为
[image: image34.wmf]x

H

，按式(5)计算出相对
[image: image35.wmf]10

H

的偏差作为该项检定结果；对于以上观测不合格的监护仪，应测量偏离规定范围（9.0～10.5）mm最远的频率点的幅值作为
[image: image36.wmf]x

H

按式（5）计算出相对
[image: image37.wmf]10

H

的偏差作为该项检定结果。

[image: image38.wmf]f

d

=
[image: image39.wmf]%

100

10

10

´

-

H

H

H

x

                          （5）

6.3.3.1.7共模抑制比的检定

在监护仪导联电缆不接入共模抑制比检定装置时，调整该装置的可变电容，使输出电压未10V（有效值）。将共模抑制比检定装置及监护仪在同一接地点良好接地。

a) 具有监护导联的监护仪，将其导联线接入共模抑制比检定装置，依次在显示屏幕上测出各导联共模电压，取其中最大者作为
[image: image40.wmf]c

U

。按式(6)计算出共模抑制比，应符合4.1.1.7要求。

[image: image41.wmf]CMRR

=
[image: image42.wmf]c

d

U

U

lg

20

                               (6)

其中：
[image: image43.wmf]d

U

=28.3V（峰峰值）   （对应有效值10V）

b) 具有标准心电导联的监护仪，应在诊断模式下选择最宽的频响范围（如某监护仪在诊断模式下具有0.05Hz～40Hz及0.05 Hz～150Hz两种频响范围，则应选0.05Hz～150Hz）,按照6.3.3.7.1检定标准心电导联的共模抑制比。

6.3.3.2 心率显示部分的检定

6.3.3.2.1 心率显示值误差的检定

检定仪置心率显示值误差检定状态，输出信号幅度峰峰值分别为+0.5mV、-0.5 mV 、+3mV及-3mV时，监护仪增益置10mm/mV，在（30～200）次/分范围内改变检定仪输出心率，观测监护仪心率显示值误差应符合4.1.2.1要求。对首次检定的监护仪观测点间隔应大于10次/分（如：…40次/分、50次/分…）；随后检定的监护仪观测点间隔应不大于30次/分（如：…60次/分、90次/分…）。

对于在上述观测中合格的监护仪，分别在幅度峰峰值为+0.5mV、-0.5 mV 、+3mV及-3mV时，读取心率标准值
[image: image44.wmf]0

F

分别为30分/次、200次/分时监护仪的显示值作为
[image: image45.wmf]X

F

。用式(7)计算上述各检定点相对误差
[image: image46.wmf]a

d

，应符合4.1.2.1要求。

[image: image47.wmf]a

d

=
[image: image48.wmf]%

100

F

F

F

0

0

X

´

-

                       （7）
6.3.3.2.2 心率报警发生时间的检定

检定仪置心率报警发生时间检定状态，此时应输出幅度峰峰值为+1mV、心率为90次/分的标准心率信号。将监护仪的报警上限预制值设定在120次/分，下限预制值设定在60次/分。操作检定仪，并用秒表分别测量检定仪输出标准心率90次/分转换到150次/分和从90次/分转换到30次/分时，从转换瞬间开始到报警发生时间，应符合4.1.2.2要求。

（注：监护仪的导联为五导或五导以上，应使监护仪屏幕上有两导心电信号显示，才可依6.3.3.2.2方法检测。）

6.3.3.2.3 心率报警预置值的检定

检定仪置心率报警预制值检定状态，检定仪输出幅度峰峰值为+1mV、心率为90次/分标准心率信号。监护仪的报警上限预制值定为180次/分，下限预制值定为30次/分。使检定仪输出的标准心率从90次/分分别转换为200次/分和27次/分，若两者均发生报警，则符合4.1.2.3要求,检定结果记为合格，否则记为不合格。
6.3.4 无创血压监护
6.3.4.1  静态压力测量范围及静态压力示值误差的检定

a)用胶管和三通把监护仪与金属容器、标准压力计连接起来组成检定系统如
图3所示。

b) 将监护仪调至静态压力测试模式，由标准压力计对整个检定系统加压至测量上限，进行两次预压试验。

C） 静态压力测量范围的检定：由标准压力计选择适当的压力值对监护仪加压，目测检查静态压力测量范围，应符合4.2.1的要求。

d） 静态压力示值误差的检定：在规定的静态压力范围内测量点不得小于5点（不含零点），基本均匀分布在全量程上。由标准压力计对监护仪逐点从低到高增压进行压力测量，上述检定需进行两次。静态压力示值误差按式（8）计算：


[image: image49.wmf]p

D

= 
[image: image50.wmf]p

-
[image: image51.wmf]0

p

                               （8）

    式中:  
[image: image52.wmf]p

D

 -- 压力误差，kPa（mmHg）;                        

           
[image: image53.wmf]p

 -- 监护仪静态压力示值，kPa（mmHg）;

           
[image: image54.wmf]0

p

-- 标准压力计压力示值，kPa（mmHg）。

每次测量中，每点的静态压力示值误差应符合4.2.2的要求。

6.3.4.2 血压示值重复性的检定

a） 按如图2所示，用胶管和三通把监护仪与袖带、血压模拟器连接，袖带卷扎在相应尺寸的硬质金属容器上，松紧适宜。血压模拟器采用外置袖带模式且设置成对收缩压和舒张压，由监护仪对血压模拟器加压测量，记录监护仪显示的收缩压和舒张压示值。
b）对用于成人监护仪，由血压模拟器设置血压（收缩压/舒张压）检定点：20.0kPa/13.3kPa（150mmHg/100mmHg），脉搏设置成：80次/min。血压检定点的设置可根据使用的血压模拟器尽可能接近推荐值。

c）对用于婴/幼儿监护仪，由血压模拟器设置血压（收缩压/舒张压）检定点：8.0kPa/4.0kPa（60mmHg/30mmHg），脉搏设置成：120次/min。血压检定点的设置可根据使用的血压模拟器尽可能接近推荐值。

d）对上述血压检定点进行5次测量。血压示值重复性按式（9）计算：


[image: image55.wmf](

)

    

2.33

R

C

R

S

S(D)

S(D)

D

S

=

=

                          （9）
式中：
[image: image56.wmf](

)

D

S

S

--收缩压（或舒张压）示值重复性，kPa（mmHg）；


[image: image57.wmf]S(D)

R

--5次收缩压（或舒张压）测量结果中的最大值和最小值之差（称为极差），kPa（mmHg）；

C—极差系数，测量次数为n为5时，C=2.33。

其血压示值重复性应符合4.2.3的要求。
6.3.5  血氧监护

6.3.5.1  血氧饱和度的检定

6.3.5.1.1根据被检监护仪血氧饱和度探头类型，选择血氧模拟器中相应的R模拟曲线，将脉搏血氧计的传感器与血氧模拟器的虚拟患者食指相连，开机且处于检测状态。
6.3.5.1.2 血氧饱和度示值误差
设定脉搏值为75次/min，在规定的测量范围内，调节脉搏血氧饱和度模拟器的测量点，在测量范围内均匀分布，测量点不少于5点，一般应该包括测量上下限。每点进行6次的测量。示值误差为测量平均值与模拟器的测量点示值之差。应符合4.3.1.1的要求。

6.3.5.1.3 血氧饱和度测量重复性

血氧饱和度测量重复性按式（10）计算，应符合4.3.1.2的要求。

[image: image58.wmf]1

)

(

n

1

i

2

s

-

-

=

D

å

=

n

S

S

i

                           （10）

式中：
[image: image59.wmf]s

D

-- 血氧饱和度测量重复性，%；


[image: image60.wmf]i

S

-- 第i次血氧饱和度的测量值，%；


[image: image61.wmf]S

-- 血氧饱和度
[image: image62.wmf]n

次测量平均值，%；


[image: image63.wmf]n

-- 每点测量次数。
 6.3.5.2  脉博的检定

设定血氧饱和度值为95%。在脉搏的测量范围内选取测量点，测量点不得少于5点，并且均匀分布在测量范围内。每个测量点进行3次测量。按式（11）计算，应符合4.3.2要求。

[image: image64.wmf]o

b

b

b

-

=

D

                                   （11）

式中：
[image: image65.wmf]b

D

-- 各测量点脉搏示值误差，次/分；


[image: image66.wmf]b

-- 监护仪的脉搏测量平均值，次/分；


[image: image67.wmf]o

b

-- 脉搏血氧饱和度模拟器示值，次/分。
6.3.6 呼吸监护

6.3.6.1 呼吸频率示值误差的检定

将监护仪的呼吸探头与标准装置连接，按顺序依次设置模拟器输出呼吸率信号在15、20、40、60和80次/分,并记录监护仪的呼吸频率示值，按式（12）计算示值误差，检定结果应符合4.4.1条要求。

                   
[image: image68.wmf]0

f

f

f

-

=

D

                                    （12）

     式中： 
[image: image69.wmf]f

D

-- 呼吸频率示值误差，次/分；
            
[image: image70.wmf]f

-- 监护仪呼吸频率示值，次/分；
            
[image: image71.wmf]0

f

-- 标准装置呼吸频率示值 ，次/分。         
[image: image72.wmf]
6.4 检定结果的处理

    按本规程检定合格的监护仪出具检定证书；检定不合格的，出具检定结果通知书，并注明不合格项目。
6.5 检定周期
监护仪检定周期一般不超过一年。新安装、使用中的监护仪必须及时进行检定；经调试、修理后应重新检定。
JJG（闽）1038-2011








图3 检定系统示意图





金属容器











标准压力计





监护仪








PAGE  

_1200726065.unknown

_1325487224.unknown

_1344836320.unknown

_1344838211.unknown

_1344950454.unknown

_1355635115.unknown

_1355635116.unknown

_1344951436.unknown

_1344843407.unknown

_1344950327.unknown

_1344950344.unknown

_1344838253.unknown

_1344836562.unknown

_1344838180.unknown

_1344836433.unknown

_1344343912.unknown

_1344688906.unknown

_1344689124.unknown

_1344344274.unknown

_1344688880.unknown

_1344344044.unknown

_1344328373.unknown

_1344343135.unknown

_1344343209.unknown

_1344343248.unknown

_1344343175.unknown

_1344328395.unknown

_1344327872.unknown

_1200726357.unknown

_1200728812.unknown

_1296906909.unknown

_1325486972.unknown

_1200729980.unknown

_1200730002.unknown

_1200728741.unknown

_1200728756.unknown

_1200728560.unknown

_1200726294.unknown

_1200726350.unknown

_1200726190.unknown

_1200725771.unknown

_1200725861.unknown

_1200725898.unknown

_1200725923.unknown

_1200726056.unknown

_1200725877.unknown

_1200725804.unknown

_1200725840.unknown

_1200725787.unknown

_1200725539.unknown

_1200725624.unknown

_1200725753.unknown

_1200725602.unknown

_1200725223.unknown

_1200725240.unknown

_1200725531.unknown

_1200725210.unknown

