[image: image33.png]


JJF（闽）1039－2011


中华人民共和国地方计量检定规程

         JJG（闽）1039-2011


镉水质自动分析仪
Water Quality Automatic Analyzer of Cadmium
（报批稿)
2011-03-01　发布                        2011-03-01　实施

福 建 省 质 量 技 术 监 督 局发布

镉水质自动
分析仪检定规程
Verification Regulation for Water
Quality Automatic Analyzer of Cadmium

本规程经福建省质量技术监督局于2011年03月01日批准，并自2011年03月01日起施行。

归口单位：福建省质量技术监督局
起 草 单 位：福建省漳州市计量所
本规程由漳州市计量所负责解释
本规程主要起草人：王志勤（漳州市计量所）
       参加起草人：肖毓铨（福建省环境监测中心站）

 汤新华（厦门斯坦道科学仪器股份有限公司）

 蔡泽斌（漳州市计量所）
目    录

11 范围


12 引用文献


13 术语和计量单位


13.1试样 sample


13.2 零点误差 zero error


13.3 量程误差 span error


13.4 极谱法 polarography


13.5 阳极溶出伏安法 anodic stripping voltametry


13.6 分光光度法 spectrophotometry


24 概述


25 计量性能要求


26  通用技术要求


26.1  外观


36.2  绝缘电阻


37  计量器具控制


37.1 检定条件


37.1.1  环境要求


37.1.2  检定设备及标准物质


37.2 检定项目


37.3 检定方法


37.3.1  外观


47.3.2
绝缘电阻


47.3.3  零点误差


47.3.4  量程误差


47.3.5  重复性


57.3.6
线性误差


57.3.7
实际水样比对试验误差


67.4  检定结果的处理


67.5  检定周期


7附录 A 检定证书、检定结果通知书(内页)格式


8附录 B 检定原始记录格式


9检定原始记录续页





镉水质自动分析仪检定规程
1 范围

本规程适用于基于极谱法、阳极溶出伏安法和分光光度法测定地表水、工业废水和生活污水中的镉或总镉水质自动分析仪（以下简称仪器）的首次检定、后续检定及使用中检验。
2 引用文献 
GB/T 7471-1987　水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB 7475-1987　水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1试样 sample 
导入仪器的地表水、工业废水或生活污水。
3.2 零点误差 zero error
指采用本标准规定的零点标准液为试样连续测试，仪器的指示值在一定时间内变化的大小相对于量程的百分率。

3.3 量程误差 span error
指采用本标准规定的量程标准液为试样连续测试，相对于仪器的测定量程，仪器指示值在一定时间内变化的大小相对于量程的百分率。

3.4 极谱法 polarography
在一定的介质中，通过线性变化的电压，镉离子可在滴汞电极(DME)上还原，在示波极谱图上产生特征还原峰(电流)，测定峰值电流值，计算出镉离子的浓度。

3.5 阳极溶出伏安法 anodic stripping voltametry
在支持电解质的存在下，镉离子在一定的电位下富集于电极上，在电位扫描过程中富集的镉离子被氧化溶出回到溶液中，测定峰值电流值，计算出镉离子的浓度。

3.6 分光光度法 spectrophotometry
在一定的介质中，镉离子与一定的试剂形成一定的物质，于特定波长处测定分光光度值，计算出镉离子的浓度。

4 概述

仪器主要由采样单元、反应检测单元、试剂贮存单元、数据处理单元、显示记录单元、信号输出等组成（如图1所示）。按照原理的不同，测定镉的水质在线监测分析仪分为极谱法水质在线监测分析仪、阳极溶出伏安法水质在线监测分析仪、分光光度法水质在线监测分析仪。通过检测系统产生的信号传输至指示记录单元，进行定量分析。


图1. 仪器结构示意图
5 计量性能要求

仪器主要技术指标见表1
表1　仪器主要性能指标

	项目                                                                       
	仪器类型

	
	极谱法
	阳极溶出伏安法
	分光光度法

	测量范围
	2μg/L～5mg/L


	零点误差
	±3% F.S.
	±8% F.S.
	±3% F.S.

	量程误差
	±10% F.S.

	重复性误差
	≤5%
	≤10%
	≤5%

	线性误差
	±10% F.S.
	——
	±10% F.S.

	实际水样

比对试验
	绝对误差 ≤ ±0.003 mg/L (CCd ≤ 0.010 mg/L)；  绝对误差 ≤ ±0.005 mg/L (0.010 mg/L < CCd ≤ 0.050 mg/L)； 相对误差 ≤ ±10%( CCd > 0.050 mg/L)


6  通用技术要求
6.1  外观

仪器应有下列标志：仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名、出厂日期，工作电压及频率等，仪器外观无影响正常工作的损伤。管路各接头要紧密牢固，在使用压力下无漏液或气泡等现象。

6.2  绝缘电阻

对于使用220V交流电源的仪器，仪器电源的相线对地的绝缘电阻应不小于20MΩ。

7  计量器具控制

 计量器具的控制包括：首次检定、后续检定以及使用中的检验。
7.1 检定条件

7.1.1 环境要求
环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤85％。
7.1.2  检定设备及标准物质
7.1.2.1  绝缘电阻表：500V，10级。
7.1.2.2　零点标准液：去离子水。
7.1.2.3　镉离子标准贮备液：1000 mg/L。
7.1.2.4　量程标准液：采用在线监测分析仪量程值80%的溶液作为量程标准液。
7.1.2.5　镉离子标准溶液：0.1 mg/L。
7.2 检定项目

检定项目如表2所示。

表2 检定项目一览表
	序号
	检定项目
	首次检定
	后续检定
	使用中检验

	1
	外观
	+
	+
	+

	2
	绝缘电阻
	+
	－
	－

	3
	零点误差
	+
	+
	－

	4
	量程误差
	+
	+
	+

	5
	重复性
	+
	+
	－

	6
	线性误差
	+
	+
	+

	7
	实际水样比对试验误差
	+
	+
	+

	注：1.“+”表示需检定的项目，“－”表示不需检定的项目。

    2. 经安装及维修后对仪器计量性能有重大影响时，其后续检定需按首次检定项目进行。


7.3  检定方法
7.3.1 外观

用目视和手感检查。

7.3.2 绝缘电阻
断开外接电源，仪器电源开关处于接通位置，使各电路本身端子短路。将绝缘电阻表的接线端分别接在仪器的交流输入端及机壳上，施加500 V直流电压，稳定10 s后读取绝缘电阻值。
7.3.3 零点误差

采用零点标准液，连续测定6次并记录仪器的示值
[image: image1.wmf]i

C

0

，计算6次测量示值的算术平均值
[image: image2.wmf]0

C

。按式(1)计算零点误差，取绝对值最大的
[image: image3.wmf]Z

D

作为仪器的零点误差。

[image: image4.wmf]%

100

0

0

´

-

=

D

R

C

C

Z

i

                               (1)

式中： 
[image: image5.wmf]Z

D

——零点误差，%；

          
[image: image6.wmf]i

C

0

——第i次测量的零点示值，mg/L；


[image: image7.wmf]0

C

——6次测量的平均零值，mg/L；

           R——仪器量程值，mg/L。

7.3.4 量程误差
采用量程标准液，连续测定6次并记录仪器的示值
[image: image8.wmf]si

C

，计算6次测量示值的算术平均值
[image: image9.wmf]s

C

。按式(2)计算量程误差，取绝对值最大的
[image: image10.wmf]C

D

作为仪器的量程误差。   
       
[image: image11.wmf]%

100

´

-

=

D

R

C

C

C

s

si

                               (2)                         

式中：
[image: image12.wmf]C

D

——量程误差，%；

    
[image: image13.wmf]si

C

——第i次测量的量程示值，mg/L；

[image: image14.wmf]s

C

——6次测量的平均量程值，mg/L。
7.3.5  重复性
测定零点标准液6次，取平均值作为零值。在相同条件下，测定量程标准液6次，以各次测量值的相对标准偏差
[image: image15.wmf]C

d

来表示。按公式(3)计算相对标准偏差
[image: image16.wmf]C

d

。


[image: image17.wmf]%

100

1

1

)

(

1

2

´

´

-

-

=

å

=

C

n

C

C

n

i

i

C

d

                  (3)

式中：
[image: image18.wmf]C

d

—— 重复性，%；

       
[image: image19.wmf]C

—— 6次量程标准液测量值扣除零值后的算术平均值，mg/L；

       
[image: image20.wmf]i

C

——量程标准液第i次的测量值扣除零值后的值，mg/L；

        
[image: image21.wmf]n

——测量次数。
7.3.6 线性误差
仪器校正零点和量程后，分别导入30%、50%和80%量程的镉标准溶液，读取稳定后的指示值。根据公式(4)计算该指示值对应的镉浓度
[image: image22.wmf]A

C

与镉标准溶液的浓度
[image: image23.wmf]N

C

之差相对于量程的百分率，取绝对值最大的
[image: image24.wmf]A

C

D

作为仪器的线性误差。
            
[image: image25.wmf]%

100

´

-

=

D

R

C

C

C

N

A

A

                          (4)

式中：
[image: image26.wmf]A

C

D

——线性误差，%；

   
[image: image27.wmf]A

C

——测量值，mg/L；

   
[image: image28.wmf]N

C

——标准值，mg/L。

7.3.7 实际水样比对试验误差
  采集同样的水样，以在线监测分析仪器与实验室认定的方法进行实际水样比对试验，获得6个测定数据对， 当CCd ≤ 0.050 mg/L时，根据公式(5)计算绝对误差； 当 CCd > 0.050 mg/L时，根据公式(6)计算实际水样比对试验的相对误差，取绝对值最大为实际水样比对试验误差。

[image: image29.wmf]0

T

T

T

i

-

=

D

                                 (5) 

[image: image30.wmf]%

100

0

0

´

-

=

D

T

T

T

T

i

                         (6)

式中：△T——实际水样的示值误差，mg/L( %)；

       
[image: image31.wmf]i

T

——仪器6次测量结果的平均值，mg/L；

       
[image: image32.wmf]0

T

——实验室方法6次测量结果的平均值，mg/L。

7.4  检定结果的处理

经检定符合本规程要求的仪器，发给检定证书；不符合本规程要求的，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.5  检定周期
仪器的检定周期一般不超过1年。
附录 A
检定证书、检定结果通知书(内页)格式

检定环境条件：温度                      相对湿度            
 

检定技术依据：                       

检定结果

1. 外观

2. 绝缘电阻

3. 零点误差
4. 量程误差
5. 重复性

6. 线性误差
7. 实际水样比对试验误差

附录B 
检定原始记录格式
	被检

单位
	
	记录

编号
	

	样

品
	名 称
	 
 
	型号规格
	 

	
	生产厂
	  
	出厂编号
	 

	标

准

器
	名 称
	型号规格
	仪 器 号
	证书编号
	技术特征

	
	 
	
	
	 
	   

	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	标准设备/
样品检查
	检定前：□正常，□不正常         
	检定后：□正常，□不正常          

	技术

依据
	 
	温度
	℃
	检定
地点
	

	
	
	相对湿度
	%
	
	

	检定项目：

	1.外观检查：
	2．绝缘电阻：

	3.零点误差                                                    量程：         (mg/L)    

	次   数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测量值C0i(mg/L)
	
	
	
	
	
	

	零点误差(%)
	

	4.量程误差

	次   数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	测量值Csi(mg/L)
	
	
	
	
	
	

	量程误差(%)
	

	5.重复性

	次   数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	零点示值(mg/L)
	
	
	
	
	
	

	量程示值(mg/L)
	
	
	
	
	
	

	重复性δC (%)
	

	结论
	
	说明
	
	证书编号
	

	检定
	
	检定日期
	
	核验
	
	有效期
	


检定原始记录续页
	被检

单位
	
	记录

编号
	

	6.线性误差

	镉标准溶液浓度值CN (mg/L)
	测量值CA (mg/L)

	 
	

	 
	

	 
	

	线性误差△CA (%)
	

	7.实际水样比对试验误差

	实验室方法
	

	 次   数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	仪器示值Ti (mg/L)
	
	
	
	
	
	

	实验室示值T0 (mg/L)
	
	
	
	
	
	

	实际水样误差
△T   mg/L(%)
	

	备 注


	


_____________________________________________
JJG（闽）1039-2010








信号输出





显示记录





微计算机系统





废液导出





反应检测单元








试剂








样品








2
1

_1356958411.unknown

_1357029148.unknown

_1357029249.unknown

_1357029262.unknown

_1357029622.unknown

_1357047686.unknown

_1357029614.unknown

_1357029257.unknown

_1357029158.unknown

_1357027889.unknown

_1357027941.unknown

_1357028233.unknown

_1356958511.unknown

_1355658512.unknown

_1355661805.unknown

_1355686592.unknown

_1355686608.unknown

_1355661815.unknown

_1355658524.unknown

_1234567913.unknown

_1355643820.unknown

_1355643926.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567907.unknown

