(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）×××—2025

电梯加速度测试仪校准规范

Calibration Specification for Elevator Acceleration Tester

××-××-××发布								××-××-××实施

安徽省市场监督管理局 发 布

JJF(皖) ×××-2025×

电梯加速度测试仪校准规范

Calibration Specification for

Elevator Acceleration Tester

归 口 单 位：安徽省力值计量技术委员会

起 草 单 位：安徽省计量科学研究院

参加起草单位：安徽省长江计量所(九一0所)

合肥市特种设备安全监督检验研究院

本规范委托安徽省力值计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

魏安立（安徽省计量科学研究院）

王占军（安徽省长江计量所（九一0所））

肖凤云（安徽省长江计量所（九一0所））

汪  泉（安徽省计量科学研究院）

钟  凯（合肥市特种设备安全监督检验研究院）

参加起草人：

黄  微（安徽省长江计量所（九一0所））

李成龙（安徽省计量科学研究院）

目   录

引言		II

1范围	  1

2引用文件	1

3术语与定义	1

4 概述	1

5计量特性	2

6 通用技术要求	2

7 校准条件	2

7.1环境条件	2

7.2测量标准及其他设备	2

8校准项目和校准方法	2

8.1校准项目	2

8.2校准方法	3

9 校准结果表达	5

10 复校时间间隔	6

附录A 电梯加速度测试仪加速度幅值校准结果不确定度评定示例	7

附录B 电梯加速度测试仪校准原始记录格式	11

附录C 电梯加速度测试仪校准证书内页格式	12

引    言

      - 本规范以JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考GB/T 10059-2023《电梯试验方法》、GB/T 24474.1-2020《乘运质量测量 第1部分：电梯》和GB/T 23716-2009《人体对振动的响应 测量仪器》和JJG 676-2019《测振仪检定规程》编制而成。

      - 本规范为首次发布。

电梯加速度测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于电梯加速度测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 676 测振仪

JJF 1156 振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T 23716-2009 人体对振动的响应 测量仪器

GB/T 24474.1-2020 乘运质量测量 第1部分：电梯

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语与定义

## 3.1 加速度 acceleration

由电梯运行控制引起的速度变化率，单位为m/s2。

[来源：GB/T 24474.1-2020，3.1]

## 3.2 振动 vibration

加速度值相对于电梯无振荡运行时的平均加速度或大或小交替地随时间变化的现象，单位为m/s2。

[来源：GB/T 24474.1-2020，3.2]

4 概述

电梯加速度测试仪是用于测量电梯的水平振动、垂直振动的仪器，它通过振动传感器感应测量对象的振动信号，然后进行转换放大、微分、积分等处理，得到振动的加速度、速度、位移和频率等量值。电梯加速度测试仪主要由加速度传感器、分析系统和数据采集系统组成。

5 计量特性

## 5.1加速度频率响应：最大允许误差不超过±6%。

## 5.2加速度幅值线性度：最大允许误差不超过±6%。

## 注：以上指标不用于合格性判定，本规范给出的计量特性要求仅供参考。

6 通用技术要求

## 6.1 电梯加速度测试仪应有铭牌，铭牌上标明清晰的名称、型号、出厂编号和制造厂。

## 6.2 电梯加速度测试仪显示正常，加速度分辨力优于0.005 m/s2。

## 6.3电梯加速度测试仪外观应无明显划痕、变形等影响使用的外观缺陷，表面涂层应均匀、无剥落。

7 校准条件

7.1 环境条件

电梯加速度测试仪应在室温为（18~28）℃，相对湿度不超过75%的条件下校准。校准时，周围应无影响校准结果的振动、冲击、电磁场以及其他干扰源。

7.2 测量标准及其他设备

表 1  测量标准及其他设备一览表

| 序号 | 测量标准及其他设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准加速度计套组 | 参考灵敏度幅值不确定度Urel=1% (k=2) 参考灵敏度幅值频率响应不确定度Urel=1% (k=2) |
| 2 | 标准振动台 | 加速度谐波失真度≤10%；横向振动比≤10%； 参考点频率稳定性≤0.1%；加速度稳定性≤0.3% |
| 3 | 数字电压表 | 交流电压最大允许误差：±0.2% |
| 4 | 频率计 | 频率示值误差：±0.01% |
| 5 | 动态信号分析仪（可选） | A级 |

8 校准项目和校准方法

8.1 校准项目

校准项目见表2。

表 2  电梯加速度测试仪校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术要求 | 6.1, 6.2,6.3 | 8.2.1 |
| 2 | 加速度频率响应 | 5.1 | 8.2.2 |
| 3 | 加速度幅值线性度 | 5.2 | 8.2.3 |

8.2 校准方法

所有电子仪器在校准前均应通电预热15 min。

8.2.1 通用技术要求

通过目测检查6.1~6.3项，应该符合相应要求。

8.2.2 加速度频率响应

## 8.2.2.1将标准加速计安装在标准振动台台面中心。

## 8.2.2.2将被校准传感器与标准加速度计采用肩并肩或者叠加连接方式，输出线缆固定，防止校准时产生剧烈抖动、 碰撞和摩擦现象。校准原理如图1所示。

(a) 肩并肩连接方式

(b) 叠加连接方式

图1 校准原理图

8.2.2.3由标准振动台给出不小于0.1 m/s2固定加速度幅值，读取电梯加速度测试仪的加速度示值ai。改变频率，测量并记录不同频率下被检电梯加速度测试仪的加速度示值。

8.2.2.4推荐在2 Hz，4 Hz，8 Hz，10 Hz，20 Hz，40 Hz，80 Hz频率点选取包括8 Hz在内的不少于7个频率点进行校准。

8.2.2.5加速度频率响应按公式(1)计算其相对误差：

(1)

式中：——电梯加速度测试仪加速度示值，m/s2；

——振动标准装置加速度标准值，m/s2；

——参考频率i的加速度频率响应相对误差，%。

其结果的最大相对误差应符合规范5.1要求。

8.2.3 加速度幅值线性度

选取某个参考频率点(推荐8 Hz)，在此频率下，选取包括电梯加速度测试仪上下限振动幅值在内的不少于 5 个均匀分布的加速度测量点进行校准(一般为40 cm/s2、80 cm/s2、120 cm/s2、160 cm/s2和200 cm/s2等)，记录被检电梯加速度测试仪在不同幅值下的加速度示值，加速度幅值线性度按公式(2) 计算其相对误差：

(2)

式中：——电梯加速度测试仪加速度示值，m/s2；

——振动标准装置的加速度标准值，m/s2；

——不同幅值i的加速度幅值非线性度相对误差，%。

其结果的最大相对误差应符合规范5.2要求

8.2.4 电梯加速度测试仪具有x轴、y轴和z轴加速度测量功能，应按上述方法分别对x轴、y轴和z轴加速度进行校准。

9 校准结果表达

9.1 校准数据处理

所有的数据应先计算后修约。

9.2校准证书

校准后，出具校准证书，校准证书所包含的信息应满足JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》中5.12要求，至少包括以下信息：

a）标题“校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）对校准规范的偏离的说明；

m）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐校准原始记录的内容格式及校准证书内页格式见附录B、附录C。

10  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般建议复校时间为1年。

附录 A

电梯加速度测试仪加速度幅值校准结果不确定度评定示例

A.1  概述

A.1.1  校准依据

JJF（皖）XXX─2025电梯加速度测试仪校准规范。

A.1.2  环境条件

室温：（18～28）℃，相对湿度：不大于75%。

A.1.3  测量标准及其他设备

见本规范表1。

A.1.4  被测对象

电梯加速度测试仪

A.1.5  测量方法

按本规范8.2.3方法，对电梯加速度幅值进行校准。

A.2  测量模型

示值误差：                            （A.1）

式中：

——电梯加速度测试仪加速度示值，m/s2；

——振动标准装置给出的加速度标准值，m/s2。

A.3 不确定度来源

（1）测量重复测量性引入的相对标准不确定度

（2）参考标准加速度计套组校准引入的相对标准不确定度

（3）参考标准加速度计灵敏度不稳定性引入的相对标准不确定度

（4）电压测量系统引入的相对标准不确定度

（5）温度环境影响引入的相对不确定度

（6）基座应变、磁场、安装扭矩和其他环境因素引入的相对标准不确定度

（7）振动台台面横向振动引入的相对标准不确定度

A.4 标准不确定度的评定

A.4.1测量重复测量性引入的相对标准不确定度

在参考点频率为8 Hz，参考振级1 m/s2，重复测量10次，校准结果见表A.1。

表A.1   单次测量值

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/s2 | 1.009 | 0.996 | 1.006 | 1.005 | 1.007 | 0.991 | 1.005 | 0.995 | 0.997 | 1.012 |

其算术平均值：

单次实验标准差：

重复测量所引入的标准不确定度：uA=0.0070 m/s2

则相对标准不确定度为：

A.4.2 参考标准加速度计套组校准引入的相对标准不确定度

参考标准加速度计相对扩展不确定度Urel=1.0%（k=2），由此引入分量：

A.4.3参考标准加速度计灵敏度不稳定性引入的相对标准不确定度

标准加速度计年稳定度由规程JJG 233-2008可知，年稳定度小于0.5%，满足均匀分布，其引入的相对标准不确定度分量：

A.4.4电压测量系统引入的相对标准不确定度

电压测量系统最大允许误差不超过±0.2%，满足均匀分布，其引入的相对标准不确定度分量：

A.4.5温度环境影响引入的相对标准不确定度

由环境导致的误差不超过±0.2%，满足均匀分布，其引入的相对标准不确定度分量：

A.4.6基座应变、磁场、安装扭矩和其他环境因素引入的相对标准不确定度

传感器安装、基座应变和其他因素引入，估计不超过0.3%，满足均匀分布，其引入的相对标准不确定度分量：

A.4.7被校加速度计在振动台台面横向振动引入的相对标准不确定度

由JJG 298-2015附录C.6可知，取

=0.15%

A.5 合成标准不确定度

A.5.1 主要标准不确定度汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 相对不确定分量值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值重复性引入 | A | ---- | ---- | 0.70 |
|  | 参考标准加速度计套组校准引入 | B | 正态 | 2 | 0.50 |
|  | 标准加速度计灵敏度不稳定性引入 | B | 均匀 |  | 0.29 |
|  | 电压测量系统引入 | B | 均匀 |  | 0.12 |
|  | 温度环境影响引入 | B | 均匀 |  | 0.12 |
|  | 基座应变、磁场、安装扭矩和其他环境因素引入 | B | 均匀 |  | 0.18 |
|  | 被校传感器在振动台台面横向振动引入 | B | 均匀 |  | 0.15 |

A.5.2 合成标准不确定度计算

由于以上各标准不确定度分量之间互相独立不相关，故合成标准不确定度为：

A.6 扩展不确定度计算

取k＝2，测量结果的相对扩展不确定度为：

(k=2)

附录 B

电梯加速度测试仪校准原始记录格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 温度 |  | 相对湿度 |  | 规格型号 |  | 设备编号 | 生产厂商 |  |
|  |  |  | ℃ |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 校准人员 |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |
| 依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主标准器具名称 |  | 规格型号 |  | 设备编号 |  | 溯源机构名称/证书编号 |  | 准确等级或最大允许误差或扩展不确定度 |  |  | 有效期 |

| 一、通用技术要求： 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、幅值频率响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯加速度 测试仪示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urel（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、幅值线性度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯加速度 测试仪示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urel（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录 C

校准证书内页格式

| 一、通用技术要求： 符合□ 不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、幅值频率响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯加速度 测试仪示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urel（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、幅值线性度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯加速度 测试仪示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urel（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以下空白