(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXXX—XXXX

被动式太赫兹实时成像人体安检仪

校准规范

Calibration Specification for Passive Terahertz Real-time Imaging Human Body Security Inspection Instrument

（报批稿）

XXXX—XX—XX发布                          XXXX—XX—XX实施

安徽省市场监督管理局 发 布

被动式太赫兹实时成像人体安检仪

校准规范

Calibration Specification for Passive Terahertz Real-time Imaging Human Body Security Inspection Instrument

JJF（皖）××××─××××

归 口 单 位 ：安徽省生物医药技术委员会

主要起草单位：亳州市计量检查测试所

参加起草单位：安徽省长江计量所（九一0所）

安徽省计量科学研究院

安徽省产品质量监督检验研究院

博微太赫兹信息科技有限公司

本规范委托安徽省生物医药技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

乔  婧  （亳州市计量检查测试所）

解  卫  （安徽省长江计量所（九一0所））

李  连  （安徽省计量科学研究院）

丁红红  （安徽省长江计量所（九一0所））

黄全成  （安徽省产品质量监督检验研究院）

参加起草人：

王韦斌   （安徽省长江计量所（九一0所））

熊  鑫   （博微太赫兹信息科技有限公司）

目     录

引    言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

3.1 线对  line pair	（1）

3.2 空间分辨力  spatial resolution	（1）

3.3 线分辨力  line resolution	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（1）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

7.1  外观检查	（2）

7.2  绝缘电阻	（2）

7.3  介电强度	（3）

7.4  空间分辨力	（3）

7.5线分辨力校准方法	（4）

7.6噪声	（4）

8  校准结果表达	（4）

8.1  校准记录	（5）

8.2  校准证书	（5）

8.3  校准结果的不确定度评定	（5）

9  复校时间间隔	（5）

附录A	（6）

附录B	（10）

附录C	（11）

附录D	（13）

# 引    言

本规范基于JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考GA/T1779-2021《被动式太赫兹成像人体安全检查设备通用技术要求》编制而成。

本规范为首次发布。

被动式太赫兹实时成像人体安检仪校准规范

1  范围

本规范适用于被动式太赫兹实时成像人体安检仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 4824《工业、科学和医疗（ISM）射频设备骚扰特性限值和测量方法》

GA/T 1779-2021《被动式太赫兹成像人体安全检查设备通用技术要求》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

## 3.1 线对 line pair

均匀排列的一组金属带，两条金属带相邻两边的间隔与金属带的标称宽度相同。

注：一般用金属带的标称宽度（mm）表示，本规范里用到线对规格主要有20mm、25mm、30mm、40mm、50mm等。

## 3.2 空间分辨力  spatial resolution

设备分辨线对的能力。

## 3.3 线分辨力  line resolution

设备分辨单根金属带的能力。

4  概述

被动式太赫兹实时成像人体安检仪通过采集人体自身辐射的太赫兹波信号，生成被检人体的太赫兹图像，用于检查人体表携带物的安全检查设备。由于人身携带的物品对太赫兹波的遮挡和吸收，在太赫兹强度图上物品所在位置就会显示出阴影轮廓，从而显示出携带物品的形状和位置信息。

注：通常将频率在0.1 THz～10 THz(1 THz=1012 Hz)范围内的电磁波称为太赫兹波。

5  计量特性

## 5.1  绝缘电阻

## 绝缘电阻不小于100MΩ。

## 5.2  介电强度

## 设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz或60Hz的1.5kV交流电压历时1min时间,无击穿和飞弧现象。

## 5.3  空间分辨力

## 空间分辨力不大于50mm。

## 5.4  线分辨力

## 线分辨力不大于30mm。

注：以上所有计量特性不用于合格性判别，仅提供参考。

6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：15℃~25℃。

6.1.2  环境湿度：15%RH~75%RH。

6.1.3  大气压强：86kPa~106kPa

6.1.4  其他条件：无明显的太赫兹辐射源干扰（其干扰频率范围：75GHz~110GHz）。

## 6.2  测量标准及其他设备

| 名 称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 线对测试板 | 20 mm、25 mm、30 mm、40mm和50 mm | 详见附录A.3.1 |
| 单线测试板 | 10 mm、15 mm、20mm和30 mm | 详见附录A.3.2 |
| 声级计 | 频率范围:25Hz～8kHz | A计权声级模式,准确度等级：2级及以上 |
| 钢直尺 | 量程:150mm， 分度值：0.5mm | 最大允许误差： ±0.10mm |
| 绝缘电阻表 | 测试电压：500V | 准确度等级：10级 |
| 耐压测试仪 | 量程：5 kV | 最大允许误差: ±0.004mm |

7  校准项目和校准方法

## 7.1  外观检查

设备外观完好，无明显缺损或缺陷，仪器各开关、按键功能正常。

## 7.2  绝缘电阻

设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间加500V直流电压，其绝缘电阻值不大于100MΩ。

## 7.3  介电强度

设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz的1.5kV交流电压历时1min时间,无击穿和飞弧现象。

## 图1 校准示意图

## 7.4  空间分辨力

## （1）太赫兹人体安检系统处于正常工作状态，成像性能测试装置（附录A所示））处于最佳成像距离如图1所示，并通电预热，保证太赫兹图像中的辐射体亮度与人体躯干位置亮度相当；

- （2）选择标称宽度为50mm的线对测试板，并保存10s时间的太赫兹图像；

（3）从40mm宽度开始，逐步更换标称宽度更小的线对测试板，直至线对无法明显分辨，保存每个线对测试板10s时间的太赫兹图像；

（4）分别对不同标称宽度线对测试板的太赫兹图像序列进行排列；

（5）测量上述太赫兹图像的线对中单根金属带间距两次，其最小间距两次测量值的平均值作为仪器空间分辨力。

## 7.5  线分辨力

- 太赫兹人体安检系统处于正常工作状态，成像性能测试装置处于最佳成像距离如图1所示，并通电预热，保证太赫兹图像中的辐射体亮度与人体躯干位置亮度相当；

- 选择标称宽度为30mm的单线测试板，并保存10s时间的太赫兹图像；

- 从20mm宽度开始，逐步更换标称宽度更小的单线测试板，直至单线无法明显分辨。保存每个单线测试板10s时间的太赫兹图像；

- 分别对不同标称宽度单线测试板的太赫兹图像序列进行排列；

- 测量上述太赫兹图像的单根金属带宽度两次，其最小宽度两次测量值的平均值作为仪器线分辨力。

## 7.6  噪声

在本底噪声小于55dB(A)的区域,设备处于正常运行状态时,在距离设备外表面1m处的任一点,用声级计测量其噪声三次,三次测量结果的平均值作为校准结果，其应不大于65dB。

8  校准结果表达

## 8.1  校准记录

推荐的校准原始记录内容格式见附录B

## 8.2  校准证书

校准证书应包括以下信息：

（a） 标题：“校准证书”；

（b） 实验室名称和地址；

（c） 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

（d） 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

（e） 客户的名称和地址；

（f） 被校对象的描述和明确标识；

（g） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

（h） 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

（i） 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

（j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

（k）校准环境的描述；

（l）校准结果及其测量不确定度的说明；

（m）对校准规范的偏离的说明；

（n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

（o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

（p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐的校准证书内页格式见附录C。

## 8.3  校准结果的不确定度评定

测量不确定度评定按JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》进行，不确定度评定示例见附录D。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔为12个月。

# 附录A

# 成像性能测试装置

A.1成像性能测试装置组成

成像性能测试装置由测试板、辐射体和测试支架组成,用于测试和评价设备性能指标的测试装置，如图 A.1的所示。

图A.1  成像性能测试装置

A.2辐射体

辐射体结构应符合图A.2的要求,辐射体由加热板和吸波材料组成,吸波材料紧贴加热板,加热板加热吸波材料作为太赫兹波发射源,在设备性能试验时,辐射体为测试板提供太赫兹波辐射背景,用于模拟人体太赫兹波辐射,辐射体温度调节范围为35℃~37℃,吸波材料工作频段与设备工作频段相同且吸收率大于或等于80%。

单位：毫米

图A.2  辐射体

A.3测试板

测试板包括线对测试板和单线测试板,分别用于测试设备的空间分辨力和线分辨力。

线对测试板和单线测试板均采用单面PCB制板工艺,技术要求:在聚四氟乙烯基材上覆铜,基材厚度（3±0.3）mm,覆铜厚度（32±5）μm,测试板表面平整无翘曲,边缘无毛刺。

A.3.1线对测试板

线对测试板上有水平、垂直和45°三个方向的线对,尺寸分别为20 mm、25 mm、30 mm、40mm和50 mm,应符合图A.3~图A.7的要求。                                             单位：毫米

图A.3  20mm线对测试板                            图A.4  25mm线对测试板

图A.5  30mm线对测试板                       图A.6  40mm线对测试板

图A.7  50mm线对测试板

A.3.2单线测试板

单线测试板上有水平、垂直和45°三个方向的单根金属带,尺寸分别为10 mm、15 mm、20mm和30 mm,应符合图A.8~图A.11的要求。

图A.8  10mm单线测试板                      图A.9  15mm单线测试板

单位为毫米

图A.10  20mm单线测试板                        图A.11  30mm单线测试板

A.4测试支架

测试支架材质为不锈钢(SST-304),应符合图A.12的要求。

单位：毫米

图A.12  测试支架

# 附录B

被动式太赫兹实时成像人体安检仪校准记录

纪录编号：

| # 委托单位： |  | # 委托单位地址： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 仪器名称： |  | # 生产厂家： |  |
| # 型号规格： |  | # 出厂编号： |  |
| # 校准依据： |  |  |  |

| 校准地点 |  | 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 有效期至 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.外观检查 |  | 2.绝缘电阻 |  | 3.介电强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 空间分辨力:

| 测量次数 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |
| 平均值 |  |  |

- 线分辨力：

| 测量次数 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |
| 平均值 |  |  |

6、噪声：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |

校准员：                核验员：               校准日期：           年       月       日

# 附录C

被动式太赫兹实时成像人体安检仪校准证书内页格式

证书编号××××××-××××

| ＜校准机构授权说明＞ 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  | 地点 |  |  |
| 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 证书编号 | 证书有效期至 |

第×页    共×页    
证书编号××××××-××××

校准结果

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 绝缘电阻 |  |
| 介电强度 |  |
| 空间分辨力 |  |
| 线分辨力 |  |
| 噪声 |  |
| 本次校准结果的扩展不确定度（k=2）： |  |

# 附录D

空间分辨力测量结果不确定度评定示例

D.1 概述

仪器空间分辨力是能分辨出线对测试板上水平、垂直和45°三个方向的所有线对的单根金属带间最小间距，按照7.4，连续测量6次，取平均值作为仪器空间分辨力测量值。

D.2  数学模型

D.2.1 测量误差

(1)

式中：

—— 空间分辨力，mm；

——空间分辨力6次测量结果平均值，mm；

——空间分辨力测量值标准值40.0mm

D.2.2 合成不确定度

D.3  不确定度来源分析

D3.1 测量重复性引入的标准不确定度为A类，，单位：mm

39.5、40.5、41.5、39.0、41.0、40.5。

单次测量实验室标准偏差： =0.95mm。

由于校准时测两次，则由重复性引入的测量不确定度：==0.67mm。

D3.2 线对测试板引入的不确定

根据上级证书可知，标准不确定分量=0.05mm

D.4  标准不确定度分量一览表

| 序号 | 来源 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1 | 0.67 |
|  | 线对测试板 | 1 | 0.05 |

C.5  合成不确定度评定：

各不确定度分量彼此独立不相关，故合成标准不确定按下式计算为：

==0.67mm

C.6  扩展不确定度：

取包含因子k=2，则：

=2×0.67≈1.4mm (k=2)

C.7  测量不确定度报告：

=1.4mm (k=2)