附件2

整改情况

| 序号 | 机构名称 | 不符合项 序号 | 不符合项描述 | 整改 复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国计量科学 研究院 | 2.2 仪器装备 | 检定人员未按照要求在确认记录内填写血液透析装置检测仪对应的校准证书编号YXyx2024-00850和溯源结果确认日期。 | 通过 |
| 2 | 山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院） | 2.2 仪器装备 | 长度、电学、压力试验室各有一台设备量值溯源后，未及时更换设备状态标识。 | 通过 |
|  |  | 4.2 原始数据 | 数据记录（编号：JYSP20233624）的修改未严格遵照体系文件要求进行。 | 通过 |
| 3 | 浙江省计量 科学研究院 | 4.4 证书报告 | 程序文件中有关型式评价报告的存档要求及内容的规定不完整。 | 通过 |
| 4 | 海南省检验 检测研究院 计量测试所 | 2.2 仪器装备 | 经查绝缘电阻表（编号：55340281ws）的溯源证书（编号：DYQ202440135），该绝缘电阻表满足开展工作要求，但未及时对溯源证书进行确认记录。 | 通过 |
|  |  | 4.1 检测依据 | 证书报告（编号：HQ922019972）中，检测结果的扩展不确定度、限制使用条件和测量范围无结果表述。 | 通过 |
| 5 | 甘肃省计量研究院 | 1.2 管理制度 | 《人员管理程序》中缺少对与劳务公司签订用工协议并从事计量检定/校准/检验/检测工作人员的管理规定。 | 通过 |
|  |  | 4.2 原始数据 | 洛氏硬度计检定证书(编号：力学字第8220252236)的原始记录中未记录计量标准器的不确定度信息。 | 通过 |
| 6 | 国家重大技术装备几何量计量站 | 1.2 管理制度 | 《人力资源管理控制程序》和《部门人员职责与权限控制程序》文件中缺少对设立在机构外部的实验室人员的相关管理要求。 | 通过 |
|  |  | 4.2 原始数据 | 钢直尺检定证书(编号：022021055120)检定日期栏误填为证书报告签发日期。 | 通过 |
|  |  | 4.2 原始数据 | 精密π尺检定证书(编号：0222021117001)直径示值误差测量不确定度U=0.023 mm，未进行数据修约。 | 通过 |